HNE-L5

互感器伏安特性测试仪

使用说明书

武汉华能阳光电气有限公司

尊敬的顾客

感谢您购买本公司互感器伏安特性测试仪。为了正确使用本仪器，请您在使用本仪器之前仔细阅读本说明书，特别是“安全注意事项”部分。

如果您已经阅读完本说明书全文，建议您将此说明书进行妥善的保管，与仪器一同放置或者放在您随时可以查阅的地方，以便在将来的使用过程中进行查阅。

|  | 我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的产品可能与使用说明书有少许的差别。如有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们会及时予以回复。 |
| --- | --- |
|  | 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！ |

慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起六个月内，如产品出现缺陷，实行包换。一年内如产品出现缺陷，实行免费维修。两年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。

安全注意事项

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修与操作。

- 作为安全措施，该仪器配有保护接地端子，试验前应将装置侧面的接地端子可靠接地。

- 防止跌落：勿将本仪器置于不平稳的平台或桌面上以防仪器跌落受损。

- 使用适当的电源线：应使用220VAC、50/60Hz、承受电流10A及以上的电源线。

- 保证良好散热：仪器侧面的风扇、通风孔为通风散热而设，请勿堵塞。

- 防止短路：不要让任何异物掉入机箱内，以免发生短路。

- 正确地连接和断开：当设备在测试时，请勿连接或断开测试导线。

- 请勿在无仪器盖板时操作:如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

- 使用适当的保险丝：本设备使用10A保险丝。

- 避免接触裸露电路和带电金属：产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

- 在有可疑的故障时，请勿操作：如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

- 操作环境：请勿在潮湿环境、易爆环境中操作。

- 本仪器是精密电子仪器，请在室外使用时注意防止烈日暴晒等高温环境，注意做好遮挡烈日及通风工作，以防仪器过热或导致测量精度下降。

- 产品运输：运输时请在仪器外面铺垫海绵等缓冲保护物，以免振动颠簸损坏仪器或降低仪器精度。

目    录

一、装置特点与参数	1

1.1 主要技术特点	1

1.2 装置面板说明	2

1.3 主要技术参数	2

二、用户接口和操作方法	3

2.1 电流互感器试验	3

2.2 电压互感器试验	8

附  录	13

A. 低频法测试原理	13

B. 10％误差曲线计算和应用方法	13

C. 用于各种CT的实际接线方式	15

D. 四端法接线的测量原理	17

一、装置特点与参数

互感器伏安特性测试仪采用低频法进行CT/PT励磁特性测试、采用电压法进行CT/PT的变比极性测试。装置功能全面、自动化程度高、测试安全、轻便易于携带，非常适合CT/PT的现场测试需求

1.1 主要技术特点

- 功能全面，既满足各类CT（如：保护类、计量类、TP类）的励磁特性（即伏安特性）、变比、极性、二次绕组电阻、二次负荷、比差以及角差等测试要求，又可用于各类PT电磁单元的励磁特性、变比、极性、二次绕组电阻、比差等测试。

- 一次接线即可完成电流互感器的直阻、励磁特性、变比极性、角差比差的测试，，极大的降低工作强度、提高工作效率，方便现场开展互感器现场检定工作。

- 基于先进的变频法测试CT/PT伏安特性曲线和误差曲线,满足拐点高达60KV的CT测试。

- 采用电压法进行变比测试，能够进行0.2S级电流互感器的现场测试，CT/PT变比测量范围为1~40000。

- 自动给出拐点电压/电流、10%(5%)误差曲线、准确限值系数（ALF）、仪表保安系数（FS）、二次时间常数(Ts)、剩磁系数(Kr)、饱和及不饱和电感等CT、PT性能参数。

- 测试满足GB1208（IEC60044-1）、GB16847(IEC60044-6) 、GB1207等各类互感器标准，并依照互感器类型和级别自动选择何种标准进行测试。

- 测试简单方便，一键完成CT直阻、励磁、变比和极性测试，测试快速（典型<1分钟）。

- 全中文动态图形界面，无需参考说明书即可完成接线、设置参数：动态显示参数设置，根据当前所选的试验项目自动显示其相关参数；动态显示帮助接线图，根据当前所选试验项目，显示对应的接线图。

- 7寸彩色触摸屏，界面友好美观。

- 面板自带打印机，可自动打印生成的试验报告。

- 测试结果可用U盘导出，程序可用U盘升级，方便快捷。

- 装置可存储1000组测试数据，掉电不丢失。

- 配有后台分析软件，方便测试报告的保存、转换、分析，可以用于试验数据的对比、判断与评估。

- 易于携带，装置重量约9Kg。

1.2 装置面板说明

装置面板结构如右图接线端子从左向右：

·红黑S1、S2端子：试验电源输出

·黄黑M1、M2端子：输出电压测量

·绿黑P1、P2端子：感应电压测量端子

·液晶显示屏：中文显示界面

·微型打印机：打印测试数据、曲线

1.3 主要技术参数

| 测试用途 |  | CT， PT |
| --- | --- | --- |
| 输出 |  | 0~120 Vrms，12 Arms |
| 电压测量精度 |  | ±0.2% |
| CT变比测量 | 范围 | 1~40000 |
|  | 精度 | ±0.2% |
| PT变比测量 | 范围 | 1~40000 |
|  | 精度 | ±0.5% |
| 相位测量 | 精度 | ±5min |
|  | 分辨率 | 0.5min |
| 二次绕组电阻测量 | 范围 | 0~300Ω |
|  | 精度 | 0.5%±2mΩ |
| 交流负载测量 | 范围 | 0~300VA |
|  | 精度 | 0.5%±0.05VA |
|  |  | AC220V±10%，50/60Hz |
| 工作环境 |  | 温度：-10οC~50οC， 湿度：≤90% |
| 尺寸、重量 |  | 尺寸365x290x153mm 重量：8kg |

二、用户接口和操作方法

2.1 电流互感器试验

在参数界面，选择互感器类型为CT。

2.1.1 试验接线

试验接线步骤如下：

第一步：根据表2.1描述的CT试验项目说明，依照图2.1或图2.2进行接线（对于各种结构的CT，可参考附录D描述的实际接线方式）。

表2.1  CT试验项目说明

| 电阻 | 励磁 | 变比 | 负荷 | 说明 | 接线图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| √ |  |  |  | 测量CT的二次绕组电阻 | 图2.1，但一次侧可以不接 |
| √ | √ |  |  | 测量CT的二次绕组电阻、励磁特性 | 图2.1，但一次侧可以不接 |
| √ |  | √ |  | 测量CT的二次绕组电阻，检查CT变比和极性 | 图2.1， |
| √ | √ | √ |  | 测量CT的二次绕组电阻、励磁特性，检查CT变比和极性 | 图2.1 |
|  |  |  | √ | 测量CT的二次负荷 | 图2.2， |

第二步：同一CT其他绕组开路，CT的一次侧一端要接地，设备也要接地。

第三步：接通电源，准备参数设置。

2.1.2 参数设置

试验参数设置界面如图2.3。

图2.3    基本参数设置界面

可设置的参数如下：

（1）编号：输入本次试验的编号，便于打印、保存的管理与查找。

（2）额定二次电流：电流互感器二次侧的额定电流，一般为1A和5A。

（3）级别：被测绕组的级别，对于CT，有P、TPY、计量、PR、PX、TPS、TPX、TPZ等8个选项。

（4）当前温度：测试时绕组温度，一般可输入测试时的气温。

（5）额定频率：可选值为：50Hz或60Hz。

（6）最大测试电流：一般可设为额定二次电流值，对于TPY级CT，一般可设为2倍的额定二次电流值。对于P级CT，假设其为5P40，额定二次电流为1A，那么最大测试电流应设5%*40*1A=2A；假设其为10P15，额定二次电流为5A，那么最大测试电流应设10%*15*5A=7.5A。

如果用户希望看到以下结果，需要准确设置基本参数（建议用户设置）。

（1）匝比误差、比值差和相位差

（2）准确计算的极限电动势及其对应的复合误差

（3）实测的准确限值系数、仪表保安系数和对称短路电流倍数

（4）实测的暂态面积系数、峰瞬误差、二次时间常数

对于不同级别的CT，参数的设置也不同，见表2.2。

表2.2  CT参数描述

| 参数 | 描述 | P | TPY | 计量 | PR | PX | TPS | TPX | TPZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定一次电流 | 用于计算准确的实际电流比 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 额定负荷Sn， 功率因数cosψ | 铭牌上的额定负荷 功率因数为0.8或1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 下限负荷Sl | 铭牌上的下限负荷 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 额定准确限值系数 | 铭牌上的规定，默认：10。用于计算极限电动势及其对应的复合误差 | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定对称短路电流系数 | 铭牌上的规定，默认：10。用于计算极限电动势及其对应的峰瞬误差 |  | √ |  |  |  | √ | √ | √ |
| 一次时间常数 | 默认：100ms |  | √ |  |  |  |  | √ | √ |
| 二次时间常数 | 默认：3000ms |  | √ |  |  |  |  |  | √ |
| 工作循环 | C-t1-O或C-t1-O-tfr-C-t2-O，默认：C-t1-O循环 |  | √ |  |  |  |  | √ |  |
| t1 | 第一次电流通过时间，默认：100ms |  | √ |  |  |  |  | √ |  |
| tal1 | 一次通流保持准确限值的时间，默认：40ms |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tfr | 第一次打开和重合闸的延时，默认：500ms。选择C-t1-O-tfr-C-t2-O循环才显示 |  | √ |  |  |  |  | √ |  |
| t2 | 第二次电流通过时间，默认：100ms。选择C-t1-O-tfr-C-t2-O循环才显示 |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |
| tal2 | 二次通流保持准确限值的时间，默认：40ms 选择C-t1-O-tfr-C-t2-O循环才显示 |  | √ |  |  |  |  | √ |  |
| 额定仪表保安系数 | 铭牌上的规定，默认值：10。 用于计算极限电动势及其对应的复合误差 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 额定计算系数 |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 额定拐点电势Ek |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| Ek对应的Ie |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 面积系数 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 额定Ual | 额定等效二次极限电压 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| Ual对应的Ial |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |

第五步： 点击右边的开始测试进行试验。

2.1.3 试验结果

试验结果页，界面分别如图2.4。

图2.4 试验结果界面

对于不同级别的CT和所选的试验项目，试验结果也不同，见表2.3。

表2.3  CT试验结果描述

| 试验结果 |  | 描述 | P | TPY | 计量 | PR | PX | TPS | TPX | TPZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负荷 | 实测负荷 | 单位：VA，CT二次侧实测负荷 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 功率因数 | 实测负荷的功率因数 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 阻抗 | 单位：Ω，CT二次侧实测阻抗 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 电阻 | 电阻（25℃） | 单位：Ω，当前温度下CT二次绕组电阻 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 电阻（75℃） | ，单位：Ω，折算到75℃下的电阻值 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 励磁 | 拐点电压和拐点电流 | 单位：分别为V和A，根据标准定义，拐点电压增加10%时，拐点电流增加50%。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 不饱和电感 | 单位：H，励磁曲线线性段的平均电感 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 剩磁系数 | 剩磁通与饱和磁通的比值 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 二次时间常数 | 单位：s,CT二次接额定负荷时的时间常数 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 极限电动势 | 单位：V，根据CT铭牌和75℃电阻计算的极限电动势 | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ |
|  | 复合误差 | 极限电动势或额定拐点电势Ek下的复合误差 | √ |  | √ | √ | √ |  |  |  |
|  | 峰瞬误差 | 极限电动势下的峰瞬误差 |  | √ |  |  |  |  | √ | √ |
|  | 准确限值系数 | 实测的准确限值系数 | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
|  | 仪表保安系数 | 实测的仪表保安系数 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  | 对称短路电流倍数Kssc | 实测的对称短路电流倍数 |  | √ |  |  |  | √ | √ | √ |
|  | 暂态面积系数 | 实际的暂态面积系数 |  | √ |  |  |  |  | √ | √ |
|  | 计算系数Kx | 实测的计算系数 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 额定拐点电势Ek |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | Ek对应的Ie | 额定拐点电势对应的实测励磁电流 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 额定Ual | 额定等效二次极限电压 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  | Ual对应的Ial | 额定等效二次极限电压对应的实测励磁电流 |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  | 误差曲线 | 5%（10%）误差曲线 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |
| 变比 | 变比 | 额定负荷下的实际电流比 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 匝数比 | 被测试的二次绕组与一次绕组的实际匝比 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 比值差 | 额定负荷下的电流误差 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 相位差 | 额定负荷下的相位差 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 极性 | CT一次和二次的极性关系，有同极性/－（减极性）和反极性/+（加极性）两种 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 匝比误差 | 实测匝数比与额定匝比的相对误差 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 标准误差 | 额定负荷、下限负荷下，国标检验电流点的电流误差、相位误差表 |  |  | √ |  |  |  |  |  |

2.2 电压互感器试验

在参数界面，选择互感器类型为PT。

2.2.1 试验接线

试验接线步骤如下：

第一步：根据表2.4描述的PT试验项目说明，依照图2.7或图2.8进行接线。

表2.4  PT试验项目说明

| 电阻 | 励磁 | 变比 | 说明 | 接线图 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| √ |  |  | 测量PT的二次绕组电阻 | 图2.7，一次侧必须断开 |
| √ | √ |  | 测量PT的二次绕组电阻、励磁特性 | 图2.7，一次侧必须断开，且一次侧高压尾必须接地 |
|  |  | √ | 检查PT变比和极性 | 图2.8 |

第二步：同一PT其他绕组开路。

第三步：接通电源，准备参数设置。

2.2.2 参数设置

PT的试验参数设置界面如图2.5。

图2.5 	PT参数设置界面

可设置的参数如下：

（1）编号：输入试验试验编号。

（2）额定二次电压：电压互感器二次侧的额定电压。

（3）级别：被测绕组的级别，有P、计量等2个选项。

（4）当前温度：测试时绕组温度，一般可输入当时的气温。

（5）额定频率：可选值为：50Hz或60Hz。

（6）最大测试电压：试验时设备输出的最大工频等效电压。

（7）最大测试电流：试验时设备输出的最大交流电流。

第四步： 点击右边的开始测试进行试验。

2.2.3 试验结果

试验结果页，如图2.6。

图2.6  P级PT的试验结果界面

对于不同级别的PT和所选的试验项目，试验结果也不同，见表2.5。

表2.5  PT试验结果描述

| 试验结果 |  | 描述 | P | 计量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻 | 电阻（25℃） | 单位：Ω，当前温度下的电阻 | √ | √ |
|  | 电阻（75℃） | 单位：Ω，参考温度下的电阻值，温度可修改 | √ | √ |
| 励磁 | 拐点电压和拐点电流 | 单位：分别为V和A，根据标准定义，拐点电压增加10%时，拐点电流增加50%。 | √ | √ |
| 变比 | 变比 | 额定负荷或实际负荷下的实际电流比 | √ | √ |
|  | 匝数比 | 被测试的二次绕组与一次绕组的实际匝比 | √ | √ |
|  | 比值差 | 额定负荷或实际负荷下的电流误差 | √ | √ |
|  | 相位差 | 额定负荷或实际负荷下的相位差 | √ | √ |
|  | 极性 | PT一次和二次的极性关系，有同极性/－（减极性）和反极性/+（加极性）两种 | √ | √ |

2.3自检页

自测界面如图2.8。在万用表帮助下，自测功能可用于检查设备是否损坏，测量电路是否正常。

图2.8  自检测试界面

2.3.1 参数设置

自测测试所需的参数如下表：

表2.6  自检测试参数

| 参数 | 描述 |
| --- | --- |
| 测试电流 | 需要装置输出的电流，有效值范围：1mA~5A |
| 测试电压 | 需要装置输出的电压，有效值范围：1V~100V |
| 测试频率 | 需要装置输出电压或电流的频率，范围：0~50Hz |

测试电流或测试电压设置后，设置测试频率，按开始键装置将输出对应频率的电压或电流，并显示检测到的实际电压或电流。当实测的电压或者电流任意一个达到设定的值后设备将保持输出,此时可以用万用测量设备的输出端S1和S2之间电压与设备显示电压对比用于判断设备的输出和测量功能是否正常。

2.3.2 接线方法

·选择电压测试时，将S1短接另一个S1，S2短接另一个S2。用万用表电压档测量S1和S2之间的电压，若与实际电压相符，说明设备能够输出电压且电压测量环节正常。

·电流测试时，将电源输出的S1、S2端子短接。电压回测的S1、S2不接。可在输出的S1和S2之间串入万用表电流档，若万用表测量的电流与实际电流相符，说明设备能够正常输出电流且电流测量环节正常。

附  录

A. 低频法测试原理

IEC60044-6标准（对应国家标准GB16847-1977）声称，CT的测试可以在比额定频率低的情况下进行，避免绕组和二次端子承受不能容许的电压。

CT伏安特性测量的原理电路如下图：CT一次侧开路，从二次侧施加电压，测量所加电压V与输入电流I的关系曲线。此曲线近似CT的励磁电势E与励磁电流I的关系曲线。

设CT励磁绕组在某一励磁电流I时的激磁电感为L，激磁阻抗为Z，则：

V = I·Z

电感L与阻抗Z之间具有下述关系：

Z = ω·L = 2 π f L

则：V= I·2 π f L

由公式中可见在某一激磁电感L时所加电压V与频率f成正比关系。

假设当f = 50Hz时，为达到励磁电流Ix，所需施加的电压Vx为2000V

Vx = Ix·2 π f L = 2000V，

若施加不同频率：

f = 50Hz，Vx ＝ 2000V

f = 5Hz， Vx ≌ 200V

f = 0.5Hz，Vx ≌ 20V

由此可见需要使CT进入相同饱和程度，施加较低频率信号所需电压可以大幅度降低这就是变频法的基本原理。

在此必须严格注意，所需电压并非与频率呈线性比例关系，并非随着频率等比例降低，需要严格按照互感器的精确数学模型进行完整的理论计算。

B. 10％误差曲线计算和应用方法

电流互感器的误差主要是由于励磁电流的存在，它使二次电流与换算到二次侧后的一次电流不但在数值上不相等，而且相位也不相同，这就造成了电流互感器的误差。

电流互感器的比值差定义为：

（B.1）

继电保护要求电流互感器的一次电流等于最大短路电流时，其比值差小于或等于10％。在比值差等于10％时，二次电流、与换算到二次侧后的一次电流以及励磁电流之间满足下述关系：

（B.2）

（B.3）

定义M为一次侧最大短路电流倍数，K为电流互感器的变比，则有

（B.4）

其中：为一次侧最大短路电流

为一次侧额定电流

为二次侧额定电流

10％比值差时，允许的最大负荷阻抗的计算公式为：

（B.5）

式中：为电流互感器二次绕组阻抗

为电流互感器二次绕组感应电动势，和的关系由励磁特性曲线描述。

根据上述算式，最后可以得到用最大短路电流倍数和允许的最大负荷阻抗描述的10％误差曲线（见图2.29）。

10％误差曲线的应用方法：

得出某一CT的10%误差曲线后，还必须查阅流经该CT的最大短路电流和该CT二次侧所带回路的阻抗。最大短路电流往往在整定计算时得出，是该CT所在线路的最大运行方式下最严重短路时的短路电流，最大电流倍数（额定电流）。二次回路阻抗可以用LND-120P  装置测量得到。

得到和后查阅10%误差曲线，若点（，）在曲线下方，则满足要求，说明在最严重短路情况下CT的电流变换误差小于10%。否则将大于10%。

C. 用于各种CT的实际接线方式

用于CT测试的基本接线步骤（参见图C.1）如下：

（1）用4mm2线将测试仪左侧的接地端子连接到保护地。

（2）连接CT一次侧的一个端子和二次侧的一个端子到保护地。

（3）确保CT的其他端子全部从输电线上断开，其他绕组全部开路。

（4）用2.5mm2红线和黑线将CT的二次侧连接到测试仪“Output”S1和S2插孔，用1.2mm2黄线和黑线将CT的二次侧连接到测试仪“Sec”的S1和S2插孔，注意两根黑线连在CT二次侧已接保护地的同一端子上。

（5）用1.2mm2绿线和黑线将CT的一次侧连接到测试仪的“Prim”的P1和P2端子上，P2通过黑线与CT一次侧连接到保护地的那个端子相连。

（6）检查接线无误，开始测试。

图C.1  典型接线方式

1．测试仪在三角形接法变压器上进行CT测试的接线方式如图C.2所示。

图C.2  测试仪在三角形接法变压器上进行测试时的接线方式

2．测试仪进行变压器套管CT测试时的接线方式如图C.3所示。

注意：一次端子H1不能接地，否则一次侧都接地了，则测试仪不能获取正确结果。

图C.3  测试仪对变压器上套管CT进行测试时的接线方式

4．测试仪在对GIS（SF6）开关上的CT测试时的接线方式如图C.4所示。

注意：断开与母线连接的所有开关，合上接地刀闸。

图C.4  测试仪对GIS（SF6）开关上的CT测试时的接线方式

D. 四端法接线的测量原理

施加输出一个电压源信号Vs到一个阻抗R上，将产生一电流I，如图D.1。

图D.1					图D.2								图D.3

若需测量该阻抗值，需测量该阻抗上的电压V：

由于从电压源到被测阻抗有一段导线，导线有电阻r，导致V=Vs，所以若要精确测量阻抗R，不可以简单地用电源电压Vs代替V。

阻抗R的测量电路应采用图D.2 的接线方法，测量电压的电压表必须单独用导线从R两端连线才能精确测量R的电压值V。因R两端是采用4根导线接线，故称为4端法接线。图D.3的接线方法是错误的。

采用LND-120P  测量互感器的电阻、变比、励磁时，需采用4端法接线，如图D.4。

图D.4

四端法接线必须注意被测绕组的端子接法。图D.5的接法是正确接法，图D.6、7均是错误接法。

图D.5							图D.6							图D.7