[image: image18.png]|
TEGEPRAL Wordie euccrm



[image: image23.jpg]


                           

HYG-50KV绝缘耐压智能综合试验系统
使用说明书

[image: image19.png]IR RPN B S ERAT  RiNHHFARGHHEARI7SERRERH: www.whdiangi.net




[image: image20.png]RS ML AV ERiE: NENEA:
400-8828-058 027-83309597 027-83309626



[image: image21.png]



一、概述

    HYG-50KV绝缘耐压智能综合试验系统是集测量、控制于一体的高电压设备自动化信息平台，它以超高速、大容量瞬态信号采集模块、程控放大器以及下位机及执行机构为核心部件组成，通过工业控制计算机实现对全系统的全自动控制和快速信号分析处理。由于采用通用的工业控制计算机作为信息平台，为日后的击穿耐压测试仪测控升级和扩充提供了广阔的空间，同时为构建试验室信息中心提供了硬件基础。以上各个部分均按照工业级工艺标准设计制造，为系统安全、可靠性、稳定性、精确度、及运行速度提供了保证。

   HYG-50KV绝缘耐压智能综合试验系统针对高电压试验室的运行环境，尤其考虑了冲击试验的特点采用了抗强电磁干扰设计，技术性能指标满足执行ANSI D148中的12.2.1和12.2.2标准的要求，或者根据用户要求定制执行美国149标准。
    操作软件在界面简单直观、便于操作。

二、主要特点

全测控一体化；集成度高；

高精度、高速数据采样

工业一体化设计具有高稳定性、高可靠性和优异的电磁兼容性，不需要任何额外的屏蔽装置；

硬件电器连锁，保证操作的安全性和可靠性；

三、控制系统的主要功能

自动转换输出电压,并在屏幕上显示；

过压、过流保护，自动接地；

自动升压：根据设定的参数，包括整定电压值和整定时间值自动完成一个升压、保持、回零复位过程；

可以直观的显示每次耐压的状况，包括击穿电压值、耐压时间、泄漏电流；

紧急分闸，不同于手动分闸，紧急分闸直接通过按钮切断主回路电源，用于异常状况，如控制室停电等。

升压的方式要求见附件ANSI D148中的12.2.1和12.2.2标准的要求。

四、适用范围

  HYG-50KV绝缘耐压智能综合试验系统适用于绝缘材料、套管、电力配件和电子产品等试品进行标准绝缘击穿耐电压试验。

五、一般使用条件

海拔高度：(1000m

环境温度：-5℃～＋40℃              

相对湿度：(90％

最大日温差：25℃

使用环境：室内

无导电尘埃

无火灾及爆炸危险

不含有腐蚀金属和绝缘的气体存在

电源电压的波形为实际正弦波,波形畸变率<5%

六、遵循标准

执行ANSI D148标准
七、额定参数值

1、标称电压档位：0~50kV；
2、额定级电压：50kV；3、容量：5kVA；

4、升压速率：0.2KV/s、0.3KV/s、0.5KV/s，1KV/s、2KV/s、无级调速；

6、电流设置范围：0~200mA；     7、试验时间：5-10分钟；

八、软件使用说明

按试验要求将控制部分、试验变压器、被试品正确接好线，必须可靠接地，请参考图1、图2、图3、图4。

开机后直接进入主菜单界面,如图6：选择升压模式直接触摸点击可以切换“手动升压”或“连续升压”或“逐级升压”或“匀速升压”4种选择模式。

[image: image1.png]HIC-R0NT AT EA B ARB R wovenms

it A 8]
0 B0 50 #

R S
BERE: 0.00 kv
BERG: 0.0 mA

5 TR
FaFE .00 kV

W 000 kV/s
BERFE
WEFHE SHRE

® @





图6

2、选匀速升压方式点击触摸后进入子界面：匀速升压方式

[image: image2.png]HVG-50kY HaZ T E R G4 AR R 12/06/1910:30:41

it i 18]
0 K0 50 #

R S
BERE: 0.00 kv
BERG: 0.0 mA

SLRFAE
HEEE: 0.00 kv
MIRIRE: 0.000 kV/s

ﬂEﬁi EERE

® ®@ ©





图7   匀速升压方式

3、选中逐级升压方式点击触摸后进入子界面：逐级升压方式

[image: image3.png]HVG-50kY #a2Z T JE 2 G4 AR R & 12/08/1910:4021

it i 18]
0 K0 50 #

R S
BERE: 0.00 kv
BERG: 0.0 mA

BEFAE
mEEE: 0.00 kv
RIGEE: 0.00 kv

MIRIRE: 0.000 kV/s
BEHEE: 0.00 kV

ﬂEﬁi EERE

® ®@ ©





图8 逐级升压方式

4、选中阶段升压方式点击触摸后进入子界面：阶段升压方式

[image: image4.png]HVO-50kY T EE G4 AR R 12/06/1910:40:49

it i 18]
0 K0 50 #

i B
BEBRE: 0.00 kv
BERG: 0.0 mA

M BT E
mEEE: 0.00 kv
RIGEE: 0.00 kv
MIRIRE: 0.000 kV/s

ﬂEﬁi EERE

® ®@ ©





图9  阶段升压方式

5、选中“[image: image5.png]


”点击触摸后进目录界面：分为“技术资料”和“测试试验”
[image: image6.png]HVO-50kY HZ T E & G4 A R 5 120819104118

_— &,

A AL





图10  目录管理

动态显示区：一直处于采集信号，并显示高压电压、高压电流；低压电压、低压电流；耐压时间，施压60秒计时；

结果显示区：如果试验没有被击穿时，显示高压电压，高压电流；低压电压，低压电流；

参数设置区：设置试验中需要的参数数据；

[最高电压]为手动升压试验的过压保护值，也是连续升压试验和逐级升压试验的最终目标值；

[起始电压]为逐级升压试验时，第一次升压目标值。修改此参数时，“电压增量”改为此值的10%；

[电压增量]为逐级升压试验时，第一次后逐级升压的电压增量值；

[起始电压]为升压或降压的速度，一般有0.5kV/s,1.0kV/s,2.0kV/s,3.0kV/s,

5.0kV/s共5档；

[起始速度]是指设定最高电压的前段电压区需要的升压速度；

[测试速度]是指设定最高电压的后段电压区需要的升压速度；

[耐压时间]为三种升压试验到达目标电压后的计时长度，也为逐级升压试验中的时间间隔；

[施压计时]提示只会在“逐级升压”和“阶段升压”方式过程中显示出来；

[高压电流]为高压电流峰值的上限，高压电流超过电流上限将认为击穿；

[低压过流]为低压电流峰值的上限，低压电流超过过流保护将认为击穿；

信息显示区：显示试验过程中的试验状态：试验成功还是失败和提示信息：“设备没有接地”为了确保试验人员的人身安全，如果接地线不良好设备无法合闸升压；

指令操作区：如图7、图8、图9中的功能触摸键

(启动/停止：启动和停止功能触摸点击相互切换，点击“启动”键控制台输出电源合闸通电，触摸点击“停止”键输出电源立即分闸断电； ④升压/暂停：升压和暂停触摸点击相互切换，点击“升压”键将立即升压，触摸点击“暂停”键将暂停升压保持电压输出； ⑤降压/暂停：降压和暂停功能触摸点击相互切换，触摸点击“降压”键将执行降压输出；无论是执行升压模式还是降压模式都必须先触摸点击“暂停”后才能实现。
3、手动升压类同匀速升压方式，区别在于在匀速升压过程中触摸点击“暂停”键再通过触摸点击“升压”和“降压”来实现；

4、匀速升压方式试验
零位检查—当选中“试验”后，按确定就进入指示灯提示试验状态。如果调压器不在零位必须等到绿色指示灯亮了设备微机才能执行合闸升压；

试验过程—回零指示灯亮确认后，可以进行试验。触摸点击“启动”键后接触器合闸，这时输出电压几乎为0，再触摸点击“升压”键，设备开始升压输出,如图11

[image: image7.png]HVG-50kY HaZ T E R G4 AR R 12/06/1910:30:41

it i 18]
0 K0 50 #

R S
BERE: 0.00 kv
BERG: 0.0 mA

SLRFAE
HEEE: 0.00 kv
MIRIRE: 0.000 kV/s

ﬂEﬁi EERE

® ®@ ©





图11-1匀速升压界面图

[image: image8.png]SN E T2 2 AR R G 1n2n9resta

it A 8]
0 B0 50 #

R S
BERE: 0.00 kv
BERG: 0.0 mA

SRAE

HEEE: 0.00 kv
MIRIRE: 0.000 kV/s

ﬂEﬁi EERE

® ®@ ©





图11-2匀速升压界面图

[image: image9.png]SN E T2 2 AR R G 1n2n9resta

it A 8]
0 B0 50 #

R S
BERE: 0.00 kv
BERG: 0.0 mA

SRAE

HEEE: 0.00 kv
MIRIRE: 0.000 kV/s

ﬂEﬁi EERE

® ®@ ©





图11-3匀速升压界面图

[image: image10.png]BRI R 1n2netro24e

M SHRE

it A 8]
0 B0 50 #

R S
BERE: 0.00 kv
BERG: 0.0 mA

SRAE

10y 9. 00 [N

HEEEE: 9.00 kv
TMIRIRE: 0.500 kV/s

ﬂEﬁi [ BRRE

® ®@ ©





图11-4匀速升压界面图

在升压过程中触摸点击暂停键后再触摸点击“升压”键，高压电压将不断升压，如果到设定的最高电压值；

在升压过程中触摸点击暂停键后再触摸点击“降压”键，高压电压将不断降压，如果到下限就提示已回零；

电压升到设定的最高电压，设备将自动计时到设定的耐压时间，计时结束后提示：试验成功，如果有击穿现象提示：试验失败，红色报警指示灯常亮直到触摸点击“停止”键结束；

在升压过程中触摸点击“启动/停止”切换键取消试验过程；

在升压过程中，如果高压电流峰值超过“电流上限”值或低压电流峰值超过“过流保护”值将认为被试品被击穿，接触器立刻分闸并显示试验结果，包括峰值电压、峰值电流、低压电流等，调压器开始回零，回零完成试验结束。如果在耐压过程中，高压电流和低压电流峰值没有超设置上限值，认为被试品未击穿，结果显示区就显示耐压电压、高压电流、低压电流等，调压器开始回零，回零完成后接触器分闸试验结束。
5、逐级升压试验
逐级升压试验和手动升压试验、匀速升压试验的试验过程不同之处就是电压要分两段来升压执行，前后段的升压的速度不同，而且后段分成N次走走停停仔细寻找备试品的击穿电压雪崩点；升压过程为逼近方式，首先升到到接近目标值，然后再进行微调，保证击穿电压值接近备试品真实的耐电压值，误差几乎为零。首先也进行回零检查知道绿色指示灯亮，确认后进入如下界面,如图12:

[image: image11.png]HVG-50kY #a2Z T JE 2 G4 AR R & 12/08/1910:4021

it i 18]
0 K0 50 #

R S
BERE: 0.00 kv
BERG: 0.0 mA

BEFAE
mEEE: 0.00 kv
RIGEE: 0.00 kv

MIRIRE: 0.000 kV/s
BEHEE: 0.00 kV

ﬂEﬁi EERE

® ®@ ©





图12-1逐级升压界面

[image: image12.png]M SHRE

s

&

}E% ? é}ﬁ 11/12/1910:58:16

mEBE:
RIREE:
RIRE
MEE
PRI =R -
BEEE:

®’E

it i 18]
0 KO 50 B

R S
BERE: 0.00 kv
BERG: 0.0 mA

BEFAE
mEEE: 0.00 kv
RIGEE: 0.00 kv
MIRIRE: 0.000 kV/s
BEHEE: 0.00 kV

ﬂEﬁi EERE

® ®@ ©





图12-2逐级升压界面

按上方法先触摸点击“启动”键，再点击触摸“升压”键确定后进行试验，与连续升压试验不同之处就是升压过程将分成若干次。

第一次：用匀速升压的方式直接升压击穿找出击穿电压值；

第二次:自动按设定的升压速度快速升压到“起始电压”值暂停升压自动计时60秒，计时结束后按设定的升压测试速度再自动升压到前一次电压+电压增量的电压值，然后再自动进行计时60秒；直到计时结束后按设定的升压测试速度启动第三次升压……

……重复第二次升压过程

第N次：直到备试品击穿或电压升到设定的电压值并且耐压时间计时结束，调压器开始回零，回零完成后接触器分闸，逐级升压试验合部结束。

在升压过程中，如果高压电流峰值超过“电流上限”值或低压电流峰值超过“过流保护”值将认为被试品被击穿，类似匀速升压试验。
5、阶段升压试验
阶段升压试验和手动升压试验、匀速升压试验、逐级升压的试验过程不同之处就是电压要分两段来升压执行，前后程的升压速度不同前快后慢，直接使备试品的击穿；在升压过程中，如果高压电流峰值超过“电流上限”值或低压电流峰值超过“过流保护”值将认为被试品被击穿，类似匀速升压试验。前程的电压从零开始按设的升压速度上升到您所需的额定试验电压的75％后，后程25％的电压再以设定升压速度升到设定最高电压，并密切注意测量仪表的及被试品的情况。升压过程中或试验过程中如发现测量仪表的指示及被试品情况异常，应立即降压，切断电源，查明情况。首先也进行回零检查知道绿色指示灯亮，确认后进入如下界面,如图13:

[image: image13.png]HVO-50kY T EE G4 AR R 12/06/1910:40:49

it i 18]
0 K0 50 #

i B
BEBRE: 0.00 kv
BERG: 0.0 mA

M BT E
mEEE: 0.00 kv
RIGEE: 0.00 kv
MIRIRE: 0.000 kV/s

ﬂEﬁi EERE

® ®@ ©





图13-1阶段升压界

[image: image14.png]ZEELE AR I R 1219105849

WS HRE
ES1:0: T 0.00 I it FE B i8]
=k 0. 000 N8 0 B0 530 B
gl 0 000 RUE Mk %R
[EE:R 0.0 I BERE: 0.00 kv
BERH: 0.0 m
ki Bil

BT

mEEE: 0.00 kv

RIGEE: 0.00 kv
MIRIRE: 0.000 kV/s

[sER | [2ERE

® ®@ ©





图13-2阶段升压界面

注明：如果要退出试验必须等到回零指示灯亮了后才能断电空开电源，然后拔掉电源插头后才能拆解连接线。

6、文件管理
按键盘上的“[image: image15.png]


”就进入目录管理界面如图14:
[image: image16.png]HVO-50kY HZ T E & G4 A R 5 120819104118

_— &,

A AL





   图14 文件管理界面

进入文件管理界面后，可以选择“说明书”等界面。

7、时钟设置：设置时钟的时间，为打印报表提供时间依据。

8、打印
试验完成后自动打印试验果，打印格式如下。

[image: image17.jpg]I 108 miﬁ :
Ifs HERE:
05 EhRE:

Q\
m_wﬂf @qf
B g_i £
" {7:10:00 BB 33@
Bl ,

i,

R





[image: image19.png][image: image22.jpg]




[image: image23.jpg]