[image: image4.png]5

WUHAN
HUANENG ELECTRIC



[image: image5.png]IR RPN B S ERAT  RiNHHFARGHHEARI7SERRERH: www.whdiangi.net



  [image: image6.png]RS ML AV ERiE: NENEA:
400-8828-058 027-83309597 027-83309626



[image: image6.png]                            

前  言

尊敬的顾客

感谢您购买本公司的产品。在您初次使用该产品前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。
我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的产品可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。
由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！
免责声明
本手册依据现有信息制作，其内容如有更改，恕不另行通知。本公司在编写该手册的时候已尽最大努力保证其内容准确可靠，但本公司不对本手册中的遗漏、不准确或错误导致的损失和损害承担责任。
读者对象
本手册的读者对象为本测试仪器试验技术人员，以及配置和此仪器试验台的管理员。
内容介绍
本手册详细介绍了产品的安装、测量、使用、保养等等。
慎重保证
本公司生产的产品，在发货之日起一个月内，如产品出现缺陷，实行包换。一年内如产品出现缺陷，实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。
安全要求
请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其他产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。
只有合格的技术人员才可执行维修。
防止火灾或人身伤害：
使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。
正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。
产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正

确接地。
注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。
请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。
使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。
避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。
在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。
请勿在潮湿环境下操作。
请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。
※敬告用户:由于产品不断更新,说明书内容可能有所改变,恕不再另行通知！
目  录

4

一、产品简介

4

二、产品特点

4

三、主要技术参数

5

四、操作说明

8

五、使用条件

8

六、简要的故障排除

8

七、注意事项

9

八、保养、维修

9

九、运输、贮存

9

十、开箱及检查

10

十一、其它



一、产品简介
HYG-10kV 便携式匝间测试仪，是根据国家最新行业试验标准而设计的试验设备，其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单，具有零位保护，过流、过压保护，等功能，主要用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验，以考核产品的绝缘水平，发现被试品的绝缘缺陷，衡量过电压的能力，是电力运行相关部门、电工电器制造企业、冶金、煤矿、电气化铁路相关部门、科研单位及高等院校等需要耐压试验设备的首选产品。

二、产品特点

①总体技术参数

●系统主要由控制部分、调压部分、升压部分、脉冲电压部分，保护部分等组成，结构合理、紧凑、美观、自动化程度高、操作使用简单方便、安全性能好、维护简单等特点。
●系统为一体化结构，设备底部均装有万向轮，可方便在生产车间内移动。
●参考尺寸：约600mm*500mm*400mm（长宽高），采用拉杆式控制箱。

●设备可连续工作，稳定性好，生产效率高，适合于大批量生产使用。

●本设备通过控制面板操作，集测试、监控、识别显示、调压器、试验变压器等元器件于主控制台内。

●整套设备具有良好的防触电隔离设计：高压电路和低压电路隔离，符合国家有关安全标准。

●具有良好的接地保护功能：开机时能自动检测设备接地状态，当发生接地不良时设备能够自动保护并禁止试验、同时发出提示，保护操作人员和试验设备安全；

●有防止误操作的设计措施；工作时有声光警示。

●门联锁功能（选配），当设备的门未关闭（试验区的栅栏没有关闭），系统无法启动；当设备的门在试验过程中打开（试验区的栅栏在试验中打开），系统直接实施保护；可有效提高系统的安全性，更好的保护试验人员。

●系统将西门子PLC+MCU作为底层核心控制元件，可靠性更好，控制更精确。

●系统供电电源及控制电源带隔离滤波电路，和主线路隔离，增强抗干扰能力，提高可靠性。
●绝缘电阻：设备电源端子对机壳绝缘电阻≥50MΩ。

●抗电强度：电源输入端与机壳间施加50Hz、有效值不低于1.5kV的试验电压，历时1min无异常声响、泄漏电流不骤增、无飞弧或者击穿现象。

●工控机配置：Intel i3，256GSSD固态硬盘，4GB 内存，WIN7（简体中文版）操作系统。

●使用寿命长、损耗小、无需预热的高压可控硅电力电子元件作为高压回路放电开关，不使用闸流管、电子管等。

●所有元器件，均采用国内或国际一流品牌产品，质量有保证，使用寿命更长。

②软件功能
●简体中文界面。

●登录密码功能。
●匝间试验波形判据参数可调。
●预设不少于99套试验参数（下拉菜单方式）。
●精度校准功能（带密码保护）。
●能显示、保存、检索查询试验数据及匝间耐压波形 。
●能自动生成测试报告（PDF格式）。
●主控软件预装在工控计算机上，并能保证在Win7或更高系统上稳定运行。

●主控软件界面简单、美观，易于操作，可通过操作台“工频/匝间”旋钮快速切换两种功能界面。

●可通过主控软件设置、修改试验参数，保存后可查看试验结果，但不能修改。

●匝间耐压界面分为员工操作界面和分析界面。员工操作界面简洁，易于操作，显示屏上的信息包括：波形显示框，耐压设定值，高压输出值，判断结果、判断精度，电压峰值差、波形差的面积，波形面积差，电机型号（可输入可选择）、电机编号（输入）、以及高压输出、升压降压指示、复位等。员工操作界面需重点突出波形显示框和判断结果。分析界面则尽可能的将耐压和波形的各项参数显示出来。两个界面均有密码控制，不得随意进入。

●设备能实现自动升压、降压。在升、降压过程中有紧急关机等功能。

●设备具有故障报警显示、停机保护功能。

●具备网络接口、打印接口、USB接口，可连接打印机将测试结果打印输出。

●本设备可通过网口或串口与其他设备进行通信，进行联网控制和数据交换。

●本设备可与其他设备进行通信，具体配置与买方技术人员协商确定。

●操作台采用工控机总控，液晶显示器显示，应用软件采用全中文界面，可监测、显示和保存试验数据及波形曲线，并能自动生成测试报告和打印测试结果（数据、波形），试验报告格式可根据用户要求定制。

③设备信息化技术

可实现设备状态、运行参数、故障信息、历史数据、故障报警等信息化远程监视，可与客户设备信息化数据采集终端系统进行通信（需客户提供终端协议与接口），实现设备状态机参数在线实时监控采集，方便通过设备信息化系统实现设备故障报警。

通信接口配置：采用仪表控制的设备，仪表应具备RS485通讯接口或工业以太网通信接口；具备工控机控制的设备，工控机应具备网卡，系统支持OPC通信协议。

信息自动化录入：设备预留条码（含条码、二维码）扫描仪、RFID扫描接口，方便用户配置相应扫描仪后经过简单设置即可实现信息自动录入（选配功能）。

设备数据记录（选配功能）
人员信息：建立使用人员信息库，可与公司ERP员工信息数据统一，使用人员使用前应选择员工号并输入密码方可使用设备。

产品信息：具备选择设备加工（试验）产品型号等信息，可实现扫码（含RFID）等自动录入功能。

[image: image1.png]



设备外形图（1）
三、主要技术参数

技术参数：

●冲击峰值电压范围：0.5kV～5kV（可定制0.5~10KV）连续可调。

●冲击电压波形显示方式：计算机软件显示。

●冲击峰值电压显示方式：计算机显示器显示，同时专用数字仪表显示。

●冲击电压峰值容差：小于±3%。

●冲击电压波前时间：0.2μs（容差+0.3μs，-0.1μs）。

●触发脉冲间隔：1.0 秒一次（可调），脉冲触发方式：自动/手动。

●匝间故障识别方式：波形对比（与预设的标准波形对比）。

●匝间故障识别依据：波形面积+波形周期+波形幅度。

●常用电压档位：3kV～4.2kV ，可设置，数据永久保存。

数据采集与处理：

●最大采样率：≥100MHz

●A/D转换分辨率：8bit

●输入信号带宽：≥50MHz

●试验时间（从试验结束到显示结果）：<3s

●工业以太网通信接口

主要特点：

●采用进口可控硅作为开关元件。

●冲击电压波形显示方式：显示器上通过软件显示（可通过外接接口接示波器）。

●故障识别方式：波形对比（可本台电机各相对比也可和同型号电机的历史波形对比），自动识别与人工识别相结合。

●低阻尼电容分压器，信号失真度小，更适合测量冲击电压波形。

●系统对于电源电压波动具有抗干扰、稳压功能，同时稳压功能不影响测试结果的准确性。

●采用示波卡采集匝间冲击的波形，然后通过计算机专用系统软件进行处理和分析，不但系统更稳定可靠，而且数据的稳定性和重复性也更好。

●系统具有硬件（调压器、试验变等主要部件）监测功能，能在操作屏上调出进行监测，方便设备状态监测        
四、操作说明
系统运行前检查

1：确保安全接地(未接地时设备面板上故障指示蜂鸣器连续报警)。

2：确保被试品连接正确无误。

3：确保环境安全可靠。

4：系统上电，等待系统复位完成。

自动模式

1：点击桌面“工频匝间”快捷方式，进入试验界面。（如下图2）
[image: image2.png]0 8 fif B i 56





                               软件参考主界面  图（2）

，选择型号，电机序列号

，设定电压，点击耐压试验，设备自动实验

，升到目标电压后，点击桌面“脉冲启动”按钮，或踩下脚踏开关（选配），触发电压，形成波形。

，设当前波形为标准波形，进行下一组实验，设备自动判断测试结果是否合格。

3.选择“参数配置”

，点击“参数配置”选项按钮，输入密码“anytest”进入参数配置界面。

[image: image3.png]Bmssicomi] : HCOM3
aEsn]

pLC comi1 KjEOMS | 5|

A
°

CHIVoltage | 2v x|

Tiveease §10

Devicelndex

Trig Addr §f 25

Ch1_Trigger. 9 "

= 80
= 90
8 95

Chl_Lever ) 125

TrigSlope
vt





，设定试验参数，点击确定按钮，保存试验参数。

试验参数定义：

控制com口：命令发送端口，默认的端口命令为，脉冲控制端口com3，PLC端口com5；

Deviceindex：设备端口号，默认端口号为0；

CH1-voltage：触发电压档位，选择触发的电压档位；

Timebase：示波卡的时基设定，参数设定在9~12范围之间；

Trig-addr：采集的波形在示波卡的起始位置百分比，参数设定在25~35之间；

CH1-trigger：示波卡的触发电平设定，参数设定在64~128之间；

CH1-level：示波卡波形的水平位置，参数默认设定在128；

Trigslope：示波卡边沿触发斜率，默认为上边沿“+”；

档位配置：工频耐压试验时，泄漏电流档位的配置；

五、使用条件

环境温度：-10--40℃

海拔高度：<1000M

相对湿度：<85%

使用场地内应无严重影响绝缘的气体、蒸汽、化学性尘埃及其它爆炸性和腐蚀性介质。

六、简要的故障排除

	故障现象
	原因分析
	排除方法
	备注

	开机无任何显示
	1)电源未接通
	接通电源
	更换保险管应更换同型号保险管不能用其它型号代替

	
	2)仪器保险管未安装好或开路
	重新安装保险管或更换保险管
	

	输出电压达不到额定值
	1)输入电压不相符
	按铭牌上的电压
	

	
	2）显示上有无电流指示
	是否显示值大于整定值
	

	无动作
	1)检查设备通讯是否正常
	检查设备

排除故障
	

	
	2)试验回路有开路故障
	检查试验回路排除开路故障
	


七、注意事项

为了您和设备的安全，请操作人员仔细阅读以下内容:

1.试验时机壳必须可靠接地。

2.试验时不允许不相干的物品堆放在设备面板上和周围。

3.开机前请检查电源电压。

4.更换保险管和配件时，请使用与本仪器相同的型号。

5.本仪器注意防潮、防油污。

6.试验时请确认被测设备已断电，并与其它带电设备断开。

7.开机前请检查输出旋钮是否在零位。

八、保养、维修

1.验证设备的可用性

仪器在使用前首先观察仪器外观是否有破损。通电后检查仪器表头是否有显示，显示是否完整，对长期没有使用的仪器还应检查其输出部分接线柱是否锈蚀、老化现象，否则应及时清理完好再使用。使用时请参照“使用操作”方法。

2.设备的保养

每次完成试验后，清整仪器接线柱上的连线，关闭电源，断开电源插头，盖上机箱盖，放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。

3.保险管的更换方法

把柜内保险座打开抽出保险丝，进行更换。

九、运输、贮存

■ 运输

设备需要运输时，建议使用本公司仪器包装木箱和减震物品，以免在运输途中造成不必要的损坏，给您造成不必要的损失。

设备在运输途中不使用木箱时，不允许堆码排放。使用本公司仪器包装箱时允许最高堆码层数为二层。

运输设备途中，面板应朝上。

■ 贮存

设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下，不允许堆码排放。

设备贮存时，面板应朝上。并在设备的底部垫防潮物品，防止设备受潮。
十、开箱及检查

■ 开箱注意事项

开箱前请确定设备外包装上的箭头标志应朝上。开箱时请注意不要用力敲打，以免损坏设备。开箱取出设备，并保留设备外包装和减震物品，既方便了您今后在运输和贮存时使用，又起到了保护环境的作用。

■ 检查内容

开箱后取出设备，依照装箱单清点设备和配件。如发现短少，请立即与本公司联系，我公司将尽快及时为您提供服务。
十一、其它

本产品整机保修一年，实行“三包 ” ，终身维修，在保修期内凡属本公司设备质量问题，提供免费维修。由于用户操作不当或不慎造成损坏，提供优惠服务。

[image: image5.png]
第6页

