# 检 验 报 告 检 字第 202604026 号 产 品 名 称 直流电阻测试仪 型 号 规 格 HYG-10AF 制 造 厂 商 武汉华能阳光电气有限公司 出 厂 编 号 202604026 检验员 核验员 检验日期：2026 年04月 30日

一、外观检测

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机箱 | ①破损 有无 ②脏污、划痕 有 无 ③机箱卡扣 较松 适中 较紧 |
| 2 | 面膜 | ①是否有鼓包 有 无 ②脏污、划痕 有 无 ③损伤 有 无 |

二、功能检测

| 序号 | 检查项目 |
| --- | --- |
| 1 | 打印机是否正常 是 否 |
| 2 | 液晶显示是否正常 是 否 |
| 3 | 数据存储是否正常 是 否 |
| 4 | 日期时钟是否正常 是 否 |
| 5 | USB导入是否正常 是 否 |

三、检测数据

| 测试 电流 | 标准值 |  | 测试值 |  |  |  |  |  | 误差值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 第三次 |  |  |  |
| 10A | 1.000mΩ |  | 1.000mΩ |  | 1.000mΩ |  | 1.000mΩ |  | 0 |  |
|  | 600.7mΩ |  | 600.5mΩ |  | 600.5mΩ |  | 600.6mΩ |  | 0.03% |  |
|  | 1.025Ω |  | 1.025Ω |  | 1.025Ω |  | 1.025Ω |  | 0 |  |
| 5A | 8.019mΩ |  | 8.019mΩ |  | 8.019mΩ |  | 8.021mΩ |  | 0.02% |  |
|  | 256.7mΩ |  | 256.7mΩ |  | 256.7mΩ |  | 256.7mΩ |  | 0 |  |
|  | 1.861Ω |  | 1.860Ω |  | 1.860Ω |  | 1.859Ω |  | 0.1% |  |
| 1A | 16.01mΩ |  | 16.00 mΩ |  | 16.00 mΩ |  | 16.01 mΩ |  | 0.05% |  |
|  | 128.4mΩ |  | 128.4mΩ |  | 128.4mΩ |  | 128.4mΩ |  | 0 |  |
|  | 1.861Ω |  | 1.860Ω |  | 1.860Ω |  | 1.860Ω |  | 0.05% |  |
| 100mA | 300.6mΩ |  | 300.7mΩ |  | 300.6mΩ |  | 300.7mΩ |  | 0.03% |  |
|  | 2.000Ω |  | 1.999Ω |  | 2.000Ω |  | 2.000Ω |  | 0.05% |  |
|  | 100.0Ω |  | 99.9Ω |  | 99.9Ω |  | 99.9Ω |  | 0.1% |  |
| 10mA | 4.000Ω |  | 3.999Ω |  | 3.999Ω |  | 4.000Ω |  | 0.03% |  |
|  | 800.0Ω |  | 799.9Ω |  | 799.9Ω |  | 799.9Ω |  | 0.02% |  |
|  | 1.600KΩ |  | 1.600KΩ |  | 1.600KΩ |  | 1.600KΩ |  | 0 |  |
| 1mA | 200.0Ω |  | 200.0Ω |  | 200.0Ω |  | 200.0Ω |  | 0 |  |
|  | 1.000KΩ |  | 1.000KΩ |  | 1.000KΩ |  | 1.000KΩ |  | 0 |  |
|  | 100.0KΩ |  | 99.95 KΩ |  | 99.95 KΩ |  | 100.0 KΩ |  | 0.05% |  |
| 变压器高压侧(100mA) |  |  |  |  | 变压器低压侧(10A) |  |  |  |  |  |
| AB | BC | CA |  | 不平 衡率 | ao | bo |  | co |  | 不平 衡率 |
| 69.97Ω | 70.16Ω | 69.87Ω |  | 0.41% | 46.08mΩ | 46.19mΩ |  | 45.95mΩ |  | 0.52% |

四、测试线检查

| 序号 | 检查项目 |
| --- | --- |
| 1 | 检查各插头是否合适 是 否 |
| 2 | 万用表量测试线、电源线是否正常 是 否 |
| 3 | 检查测试钳外观是否有损伤 是 否 |

五、结论：

经测试，该仪器符合其出厂技术指标。

检验：                      审核：